## 1
Załącznik nr 1.1 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
pieczęć Wykonawcy
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łaźnia wodna do 100° zawierająca półki i statywy na probówki 1,5 ml i 15 ml - podnoszona pokrywa zewnętrzna - komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej - zakres temperatur: RT-100 st. C - objętość w zakresie 10 - 20 L Zasilanie, 220V +/- 10%, 5-60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: TSGP20. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 2
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.2 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw jednokanałowyh pipet automatycznych wraz ze statywem i zapasowymi filtrami; - regulowana objętość, za pomocą pokrętła lub przycisku pipetowania - metalowy tłoczek - zabezpieczenie nastawianej objętości - dobre osadzenie końcówki na stożku pipety bez opadania - możliwość autoklawowania pipet w całości - zawierające podpórkę na palec - ergonomiczne w użyciu - z kolorowymi pierścieniami umożliwiającymi znakowanie pipet - z opcją kalibracji - w zestawie zapas sterylnych tipsów do pipet – po 2 opakowania na pipetę skład zestawu: 1 x pipeta do 0,5 -10 µl 1 x pipeta do 10 - 100 µl 1 x pipeta do 20 - 200 µl 1 x pipeta do 100 - 1000 µl 1 x pipeta do 1 - 5 ml |  |  | zestaw | 4
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: HTL Discovery Comfort. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 3
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.3 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wielokanałowa pipeta automatycznych zmiennopojemnościowa o następujących parametrach; - pipeta 12-kanałowa, - poj. 20-200ul - regulowana objętość za pomocą pokrętła lub przycisku pipetowania - metalowy tłoczek - wyposażona w blokadę nastawianej objętości - dobre osadzenie końcóweki na stożku pipety bez opadania - regulowana pozycja zrzutnika końcówek - możliwość autoklawowania w całości - zawierająca podpórkę na palec, - ergonomiczne w użyciu, - z opcją kalibracji |  |  | szt. | 2
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: HTL Discovery Comfort. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 4
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.4 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wytrząsarka do szybkiego i intensywnego mieszania próbek tzw. Vortex; - szybkość mieszania do 3500 rpm - praca ciągła - funkcja impulsowa - okrężny ruch wytrząsania - możliwość użycia z wieloma typami probówek od małych typu Eppendorf 15 – 2ml do 50 ml oraz kolbami o poj. 250 ml - mały rozmiar, kompaktowa konstrukcja - zasilanie, 220V +/- 10%, 50-60 Hz |  |  | szt. | 2
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Mini Vortex Mixer. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 5
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Waga analityczna: - waga cyfrowa z osłoną przeciwpodmuchową - szalka ze stali nierdzewnej - maksymalne obciążenie do 220 g, - dokładność pomiaru do 0,1 mg - zakres do pięciu miejsc po przecinku - automatyczna kalibracja wewnętrzna - możliwość wydruku danych |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Radwag AS 220.R2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 6
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.6 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrowirówka nastołowa na probówki tzw. minispin - rotor na min. 8 probówek o poj. 1,5/2 ml - zakres prędkości min. 6000 obr/min - automatyczne wyłączanie po otwarciu pokrywy miniwirówki - odporna na złamania pokrywa - małe rozmiary - zasilanie, 220V +/- 10%, 5-60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: MC6000 Mini-centrifuge. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 7
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.7 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pH metr – urządzenie do pomiaru pH w roztworach; - elektroda szklana - ramię do elektrody - wbudowany czujnik temperatury - dokładnośćpomiaru 0,01pH - możliwość rejestracji danych - port USB i/lub micro port USB do ładowania i podłączenia do komputera - wyświetlacz LCD - zestaw buforów do kalibracji - w zestawie z roztworami do przechowywania i czyszczenia elektrod |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Mettler Toledo F20 - Standard Bundle Kit. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 8
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.8 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństw mikrobiologicznego: - blat roboczy min. 130 cm - płyty w blacie roboczym - liczba wentylatorów min. 4 - przepływ powietrza w zakresie 0,25-0,5 m/s - min. 1 filtr główny HEPA i 1 węglowy - skuteczność filtrów HEPA > 99,99 % dla MPPS H-14 – II klasa bezpieczeństwa - oświetlenie min. 1400 lux - minimum dwa gniazda elektryczne wewnątrz komory - panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym i menu w języku polskim - szyba opuszczana elektrycznie - w zestawie z komorą 2 lampy UV - zasilanie 220V +/- 10%, 50/60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Alpina Bio 160. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 9
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.9 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Inkubator CO2 do hodowli linii komórkowych: - Pojemność ok. 160L - Zbiornik wodny na wilgoć w komorze - Płaszcz powietrzny wyposażony w lampę UV do sterylizacji - Płaszcz wodny z filtrem HEPA - Filtr CO2 - Zakres stężenia CO2 0-20%Zasilanie 220V +/- 10%, 50/60 Hz - zasilanie 220V +/- 10%, 50/60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: BIOBASE BJPX-C160. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 10
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.10 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pipetus do pipet serologicznych do automatycznego pobierania i nalewania cieczy: - możliwość pracy z akumulatorem - wymienny akumulator na zapas - możliwość dostosowania prędkości ssania i dozowania - wymienny filtr |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: WITOPED XP Professional. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 11
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.11 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do aspiracji pożywek hodowlanych: - do usuwania mediów hodowlanych podczas pracy w komorze laminarnej - baniak o objętości od 3 do 5L - butla możliwa do sterylizacji w autoklawie - filtr bezpieczeństwa o średnicy porów 0,2 um - niski poziom hałasu i wibracji - możliwy do pracy z pipetami Pasteur’a do usuwania mediów - zasilanie, 220V +/- 10%, 5-60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: ECOVAC Safety Vacuum System 5L. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 12
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.12 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pipetor strzykawkowy wraz z akcesoriami do łatwego podawania serii zadanych objętości: - wymienne strzykawki - wymienna bateria na zapas - wyświetlacz elektroniczny - opcjonalnie - możliwość pracy z różnymi objętościami strzykawek od 2,5 do 50 mL - po 2 opakowania strzykawek o objętości do 5 ml i do 12,5 ml w zestawie |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Pipetor Stepmate Stepper. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 13
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.13 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem: - wirnik kątowy 6 x 50ml w komplecie z pojemnikami - wkładka redukcyjna 1 x 16,9mm na probówkę 15ml - max prędkość wirowania 18000 rpm - zakres temp. -20 do +40º C - możliwość rejestracji parametrów wirowania - timer do programowania czasu wirowania do 999 min - sygnalizacja niewyważenia - awaryjne otwieranie - zasilanie, 220V +/- 10%, 5-60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: MPW-260R. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 14
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.14 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrowirówka nastołowa na probówki tzw. minispin - rotor na min. 12 probówek o poj. 1,5/2 ml - zakres prędkości min. 13000 obr/min - odporna na złamania pokrywa - małe rozmiary - zasilanie, 220V +/- 10%, 5-60 Hz |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: Eppendorf K-1880 MiniSpin. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## 15
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.15 do Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna o następujących parametrach: - wymiary zewnętrzne nie większe niż [mm]: 600x700x2005 - kolor biały, stalowa obudowa - oświetlenie LED w chłodziarce - pojemność użytkowa co najmniej 300L - półki szklane/ruszta pokryte tworzywem - zamrażarka 3-szufladowa - alarm dzwiękowy i optyczny w razie awarii - sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi akustyczny |  |  | szt. | 1
Za model wzorcowy Zamawiający przyjął: DN 43X13 Liebherr. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia